Zał. 2 do M.I. część 1

Zadanie Nr 1. Ambulanse sanitarne (2 szt) typ B lub C z wyposażeniem medycznym.

Tabela nr 1.

| Lp. | Opis wymagań: |
| --- | --- |
| Wymagania zasadnicze: | Spełnia tak/nie |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych (pojazdy bazowe fabrycznie nowe o DMC max. 3,5 t po wykonaniu adaptacji na ambulanse drogowe za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane czyli aktualnej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej oraz aktualnych norm PN EN 1865-1:2010+A1:2015 dla sprzętu medycznego lub równoważnej) – zakończonej protokołami odbioru. |  |
| Ambulanse przeznaczone do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy tj. Wojewódzkie Pogotowie SP ZOZ w Lublinie, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. |  |
| Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Systemu Ratownictwa Medycznego. |  |
| Wyposażenie tj sprzęt medyczny opisany w tabeli poniżej spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 poz. 175), |  |
| Wymagania szczegółowe: |
| 1. POJAZD BAZOWY: | Spełnia tak/nie |
| 1.1 Nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. |  |
| Marka: (należy podać) ……………………………………………………………………………………..…….. | Typ: (należy podać) ……………………………………………………………………………………..…….. |
| Model: (należy podać) ……………………………………………………………………………………..…….. | Wersja: (należy podać) ……………………………………………………………………………………..…….. |
| 2. NADWOZIE: | Spełnia tak/nie |
| 2.1 | Typu „ furgon” podwyższony o wysokości i długości opisanej w SWZ , częściowo przeszklony, ze ścianą działową pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową. |  |
| 2.2 | Oddzielne 2 fotele w kabinie kierowcy z zagłówkami i podłokietnikami (minimum jeden podłokietnik przy każdym fotelu), tapicerka w kolorze ciemnym, łatwo zmywalna, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w przedziale kierowcy. |  |
| 2.3 | Fotel kierowcy regulowany. |  |
| 2.4 | Regulacja kolumny kierownicy w min. dwóch płaszczyznach. |  |
| 2.5 | Sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierującego pojazdem. |  |
| 2.6 | Drzwi boczne prawe przesuwane - przeszklone, z szybą odsuwaną z zabezpieczeniem otwarcia szyby z zewnątrz , ze stopniem wewnętrznym. |  |
| 2.8 | Drzwi boczne lewe - przesuwne (nieoszklone) do zewnętrznego schowka |  |
| 2.9 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o minimum 260 stopni z systemem blokowania przy otwarciu. |  |
| 2.10 | Światła awaryjne, zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. |  |
| 2.11 | Stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka. |  |
| 2.12 | Centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem (2 szt. pilotów + 2 szt. kluczyków) |  |
| 2.13 | Kolor nadwozia: żółty (RAL: 1016 lub 1026) – kolor fabryczny producenta pojazdu. |  |
| 2.14 | Szyby boczne kabiny kierowcy sterowane elektrycznie. |  |
| 2.15 | Lusterka zewnętrzne: dzielone, podgrzewane, sterowane elektrycznie. |  |
| 2.16 | Sygnalizacja w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek drzwi. |  |
| 2.17 | - Światła przeciwmgielne - Światła do jazdy dziennej z przodu pojazdu, homologowane. |  |
| 2.18 | Kamera cofania – dopuszcza się montaż kamery na etapie adaptacji na ambulans. Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości |  |
| 3. SILNIK: | Spełnia tak/nie |
| 3.1 | Z zapłonem samoczynnym – turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO 6 / EURO VI (lub równoważnej) zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
| 3.2 | Elektroniczny system aktywnego serwisowania. |  |
| 3.3 | Grzałka w bloku (układzie chłodzenia) silnika zasilana z sieci o napięciu 230 V. |  |
| 3.4 | Moc silnika minimum 160 KM, pojemność skokowa silnika minimum 2000 cm3 moment obrotowy min. 380 Nm. spełniający pozostałe wymagania |  |
| 4. TRAKCJA: | Spełnia tak/nie |
| 4.1 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna (w pełni automatyczna, hydrauliczna) - parametr punktowany. Skrzynia automatyczna min. 7 biegów do przodu + jeden bieg wsteczny. Zamawiający nie dopuszcza skrzyni tzw. mechanicznej zrobotyzowanej bądź zautomatyzowanej. |  |
| 4.2 | Napęd: na oś przednią lub tylną |  |
| 4.3 | System zapobiegania poślizgowi kół w trakcie ruszania |  |
| 4.4 | System ESP (Electronic Stability Control) |  |
| 5. HAMULCE: | Spełnia tak/nie |
| 5.1 | System antypoślizgowy ABS |  |
| 5.2 | Tarcze hamulcowe przód i tył |  |
| 5.3 | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, |  |
| 5.4 | System wspomagania ruszania „pod górę” - wymagany w przypadku zaproponowania pojazdu z manualną skrzynią biegów. W przypadku zaoferowania automatycznej skrzyni biegów pkt 5.4 NIE DOTYCZY. |  |
| 5.5 | Trzecie światło hamowania. |  |
| 6. KOŁA I OGUMIENIE: | Spełnia tak/nie |
| 6.1 | - pojazd na kołach letnich z kołem zapasowym lub z zestawem naprawczym zamiast koła zapasowego. |  |
| 6.2 | - dodatkowy kpl. czterech kół zimowych (opona, felga, czujnik ciśnienia) |  |
| 7. UKŁAD KIEROWNICZY: | Spełnia tak/nie |
| 7.1 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 8. ZAWIESZENIE: | Spełnia tak/nie |
| 8.1 | Zamawiający wymaga by oferowane zawieszenie było fabryczne, tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu, z zastosowaniem sprężyn, resorów, ze stabilizatorem osi przedniej i tylnej, wzmocnione |  |
| 9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA: | Spełnia tak/nie |
| 9.1 | Wzmocniony alternator o wydajności minimum 200 A (zastosowany alternator nie musi pochodzić z produkcji fabrycznej pojazdu bazowego) |  |
| 10. WYPOSAŻENIE: | Spełnia tak/nie |
| 10.1 | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierującego pojazdem i pasażera |  |
| 10.2 | Zbiornik paliwa minimum – 70 l |  |
| 10.3 | dywaniki gumowe w kabinie kierowcy – 1 kpl, |  |
| 10.4 | gaśnica przeciw pożarowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kpl. narzędzi do zmiany koła (lewarek, klucz, itd.) |  |
| 10.5 | Radioodtwarzacz z bluetooth w kabinie kierowcy (może być montowany na etapie adaptacji). |  |
| 11. NADWOZIE: | Spełnia tak/nie |
| 11.1 | Dopuszczalna masa całkowita (DCM) do max 3,5t. DCM pojazdu skompletowanego nie może przekroczyć 3,5 tony, wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i techniczne oraz masę osób. |  |
| 11.2 | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 wykonanych z folii: a) typu 3 ,barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3, barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3, barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) * z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 * oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 * po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub “P” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji) Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych oznakowań ani elementów graficznych poza wymienionymi w SWZ. |  |
| 11.3 | Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu o wysokości znaków min. 22 cm. |  |
| 11.4 | Wzór graficzny systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” na dachu, z tyłu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm. |  |
| 11.5 | Logo zamawiającego umieszczone po bokach pojazdu ( po ustaleniach podczas realizacji) |  |
| 11.6 | Dodatkowe emblematy „P” lub „S” po bokach i z tyłu pojazdu – do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |
| 11.7 | przystosowane do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej, plus jedna osoba w pozycji leżącej na noszach, |  |
| 11.8 | Przedział kierującego ambulansem powinien być wyposażony w panel sterujący: - informujący o działaniu bądź nie reflektorów zewnętrznych, - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z uwagi na podłączone zasilanie 230V, - informujący o poziomie naładowania akumulatorów bazowego i dodatkowego, |  |
| 11.9 | Izolacja termiczna i akustyczna przedziału medycznego, |  |
| 11.10 | Szyby przedziału medycznego zmatowione lub oklejone folią matową do 2/3 wysokości, |  |
| 11.11 | Zintegrowana z dachem sygnalizacja świetlna typu LED koloru niebieskiego zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza lampy typu „kogut” |  |
| 11.12 | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typ LED z przodu na wysokości pasa przedniego, dwie niebieskie lampy pulsacyjne typ LED na błotnikach przednich |  |
| 11.13 | Urządzenie wydające modulowany sygnał dźwiękowy o dopuszczalnej mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz do wydawania komunikatów głosem + dodatkowe sygnały awaryjne – pneumatyczne + dodatkowe sygnały elektryczne tzw. niskotonowe o mocy min. 150 wat |  |
| 11.14 | Reflektory zewnętrzne typu LED z trzech stron pojazdu (boki i tył), ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, po dwa z każdej strony z możliwością włączania i wyłączania z kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego. Dodatkowe światła pozycyjne. |  |
| 11.15 | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia system dogrzewania przedziału ładunkowego o mocy min. 5.0 kW, - tzw. niezależne ogrzewanie powietrzne |  |
| 11.16 | Zespół 2 akumulatorów (akumulator samochodu bazowego fabryczny o pojemności min. 90Ah, akumulator przedziału medycznego – AGM montowany na etapie adaptacji na ambulans o pojemności min. 90 Ah); z automatyczną ładowarką umożliwiający jednoczesne ładowanie akumulatorów na postoju po podłączeniu do sieci 230 V wraz z separatorem obu akumulatorów, który uniemożliwia rozładowanie się akumulatora rozruchowego pojazdu. |  |
| 11.17 | Instalacja elektryczna 230 V umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie oraz min. 3 gniazda poboru prądu na ścianie lewej |  |
| 11.18 | Układ zasilania 230 V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. |  |
| 11.19 | Minimum 5 (pięć) gniazd poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych znajdujących się w ambulansie. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem wyposażone we wtyki |  |
| 11.20 | Umocowanie odpowiedniego schematu rozmieszczenia poszczególnych bezpieczników i przekaźników sterujących na obudowie skrzynki sterującej lub na ścianie tylnej kabiny kierowcy. |  |
| 11.21 | 2 przewody zasilania zewnętrznego 230 V o długości min. 10 m z wtykami spełniającymi normę IP 44 (lub normę równoważną) |  |
| 11.22 | Przetwornica napięcia 12V/230V o mocy minimum 3,0 kW (czysty sinus), nie zakłócająca pracy urządzeń elektronicznych; wszystkie gniazda 230 V na ścianie lewej mają mieć możliwość zasilania z przetwornicy; moc przetwornicy o takich parametrach ze względu na drukarki posiadane przez Zamawiającego |  |
| 12. ŁĄCZNOŚĆ: | Spełnia tak/nie |
| 12.1 | Instalacja zasilająca radiotelefon 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończona bezpiecznikiem i wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600, |  |
| 12.2 | Zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f = 168-170 Mhz z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończonym wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600 , |  |
| 12.3. | Zamocowana na dachu ambulansu antena GPS (przeznaczona do współpracy z radiotelefonem Motorola DM 4600) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600 (wtyk SMA męski) |  |
| 12.4. | Zainstalowany w przedziale medycznym głośnik z wyłącznikiem (przy głośniku) z instalacją doprowadzoną do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończoną wtykiem akcesoryjnym kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600, |  |
| 12.5. | Instalacja zasilająca do stacji dokującej 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona gniazdem 12V typu zapalniczkowego |  |
| 12.6. | Zamocowana na dachu ambulansu antena GSM (zabezpieczona przed złamaniem) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją (wtyk SMA męski) – wtyk oznakowany GSM |  |
| 12.7 | Zamocowana na dachu ambulansu antena GPS z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją (wtyk SMA męski) – wtyk oznakowany GPS |  |
| 12.8 | Instalacja zasilająca moduł TELTONIKA FM3300 doprowadzona do miejsca montażu modułu wskazanego przez zamawiającego zabezpieczona bezpiecznikiem i zakończona gniazdem typu Molex 6pin Mini-Fit. Do gniazda należy podłączyć zasilanie 12V, sygnał pomiaru napięcia za zapłonem oraz sygnał pomiaru napięcia na „kogucie” świetlnym. Dodatkowo należy dostarczyć wtyk do zastosowanego gniazda wraz z konektorami oraz schemat podłączeń przewodów w gnieździe. |  |
| 12.9 | Zamocowana na dachu ambulansu antena GSM (zabezpieczona przed złamaniem) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu TELTONIKA FM3300 wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z modułem (wtyk SMA męski) – wtyk oznakowany GSM |  |
| 12.10 | Zamocowana na podszybiu antena GPS (przeznaczona do współpracy z modułem TELTONIKA FM3300 z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem MCX kompatybilnym z modułem TELTONIKA FM3300 |  |
| 12.11 | Miejsce w przedziale medycznym – do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy do mocowania drukarki Brother HL-1222WE wraz z doprowadzonym zasilaniem 230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończone gniazdem (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności) – montaż drukarek po stronie Zamawiającego. |  |
| 12.12 | Doprowadzenie przewodu USB do drukarki od miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończonego odpowiednimi wtykami |  |
| 12.13 | zasilanie do radiotelefonu, modułu TELTONIKA, stacji dokującej doprowadzone bezpośrednio z akumulatora samochodu |  |
| 12.14 | zamawiający dopuszcza zastosowanie anten dachowych podwójnych GPS/GSM |  |
| 12.15 | tablet, drukarka, moduł teltonika po stronie Zamawiającego; stacja dokująca, instalacja elektryczno-logiczna, anteny dachowe, uchwyt do stacji dokującej po stronie Wykonawcy. |  |
| 13. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY | Spełnia tak/nie |
| 13.1 | Minimalne wymiary przedziału medycznego: - długość przedziału medycznego minimum 3200 mm, - szerokość przedziału medycznego minimum 1730 mm, - wysokość przedziału medycznego minimum 1850 mm. |  |
| 13.2 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca oddzielenie obu przedziałów oraz komunikację głosową pomiędzy personelem medycznym a kierującym ambulansem – przegroda z drzwiami zapewniającymi bezproblemowe przejście pomiędzy przedziałami– spełniającymi normę PN EN 1789 + A2 lub równoważną. |  |
| 13.3 | Przy przegrodzie zespół szafek z miejscami mocowania walizki lub torby medycznej wyjmowane do wewnątrz przedziału medycznego z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, zabudowa ściany działowej nie powinna ograniczać wejścia do przedziału pacjenta) – ostateczna wersja zabudowy przedziału pacjenta do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |
| 13.4 | Przy przegrodzie fotel u wezgłowia noszy z podnoszonym siedziskiem do pionu, do przewozu 1 osoby w pozycji siedzącej z możliwością przesuwu (fotel u wezgłowia noszy ma być wyposażony w przesuw dostępny w dowolnym momencie oraz nie wymagający użycia narzędzi). |  |
| 13.5 | Przy prawej ścianie fotel obrotowy z regulowanym kątem oparcia pod plecami oraz z podnoszonym siedziskiem do pionu z możliwością przesuwu fotela wzdłuż osi pojazdu, siedzisko fotela powinno być zamontowane na wysokości od 40cm do 50 cm od podłogi umożliwiające stabilne postawienie nóg na podłodze przez osobę dorosłą. |  |
| 13.6 | Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. |  |
| 13.7 | Przy ścianie bocznej zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych (2 duże w schowku i 2 małe) wraz z uchwytami innego sprzętu medycznego – miejsce montażu 2 butli małych w uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |
| 13.8 | Schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienie kończyn, miednicy, kręgosłupa). |  |
| 13.9 | Szafka na leki z zamknięciem uniemożliwiającym samoczynne otwarcie w czasie jazdy – szafka z zamkiem szyfrowym. |  |
| 13.10 | Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki ( o minimalnych wym. Wys.-58 cm, szer.- 51 cm i gł.- 26 cm) wraz z ich mocowaniem – zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków – umiejscowienie, koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy. |  |
| 13.11 | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, odporne na środki myjąco – odkażające bez ostrych krawędzi w kolorze białym. |  |
| 13.12 | Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków, wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy głównych. |  |
| 13.13 | Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20 krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym. |  |
| 13.14 | Uchwyt sufitowy dla personelu – wzdłuż noszy oraz przy przegrodzie |  |
| 13.15 | Na ścianie lewej, szyny wraz z czterema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ciśnieniomierz/ładowarka . Panele mają mieć możliwość demontażu oraz przesuwu wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczania ww. sprzętu wg uznania Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. Na jednym adapterze(panelu) zamontowana szyna typu „modura” o długości min.30 cm. |  |
| 13.16 | Miejsce mocowania ssaka akumulatorowo-sieciowego. |  |
| 13.17 | Miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego. (będącego na wyposażeniu Zamawiającego) – miejsce mocowania w schowku zewnętrznym za lewymi drzwiami przesuwnymi. Zamawiający posiada krzesełka Medirol Rolman. |  |
| 13.18 | Miejsce mocowania noszy podbierających. |  |
| 13.19 | Miejsce mocowania deski ortopedycznej. |  |
| 13.20 | Miejsce mocowania materaca próżniowego (wymiary schowka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy) |  |
| 13.21 | Sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min. 3 szt.). |  |
| 13.22 | Centralna instalacja tlenowa z min 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej (2 na ścianie bocznej, 1 na suficie). |  |
| 13.23 | Energooszczędne światło typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punkty świetlne, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, min. 2 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie umożliwiający bezpieczną obsługę pacjenta. |  |
| 13.24 | Pojemnik do ogrzewania płynów infuzyjnych (termobox) stanowiący element zabudowy wyposażony w termoregulator. |  |
| 13.25 | Butle tlenowe 10 l. szt. 2 z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
| 13.26 | Butle tlenowe 2,7 l. szt.2 z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, z regulacją przepływu tlenu. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
| 13.27 | Zamontowany panel sterujący informujący o temp. w przedziale i na zewnątrz, z funkcją zegara, kalendarza (dzień – miesiąc – rok), temp. w termoboxie, zarządzający system ogrzewaniem przedziału, klimatyzacji oraz z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury – panel z wysokokontrastowym wyświetlaczem typu touchscreen – dotykowy. Możliwość sterowania panelem dotykowym w kabinie kierowcy funkcjami zabudowy przedziału medycznego. |  |
| 13.28 | Miejsce do umocowania min 3 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe. |  |
| 13.29 | Uchwyt służący personelowi lub pacjentom w trakcie wsiadania/wysiadania z ambulansu przy drzwiach bocznych i tylnych |  |
| 13.30 | Ogrzewanie postojowe z sieci 230V – jako dodatkowy podgrzewacz przedziału medycznego o mocy min. 2100 W – zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób aby wylot ogrzanego powietrza był skierowany do środka przedziału. |  |
| 13.31 | Dodatkowa gaśnica wraz z mocowaniem w przedziale medycznym. Zamawiający dopuszcza gaśnicę nie będącą wyposażeniem fabrycznym pojazdu. |  |
| 13.32 | Miejsce montażu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. |  |
| 13.33 | Klimatyzacja przedziału medycznego poprzez dodatkowy parownik z możliwością ustawienia odrębnej temperatury niż w przedziale kierowcy |  |
| 13.34 | Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodząca silnik z zaworem odcinającym |  |
| 13.35 | Instalacja próżniowa z regulacją siły ssania oraz manometrem podciśnienia. Zestaw musi zawierać: słój z tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji o poj. Min. 1 l. z zaworem antyprzelewowym z możliwością szybkiego demontażu w celu wymiany, przewód ssący silikonowy o dł. min. 1,5 m zakończony łącznikiem do cewników. |  |
| 14. Wraz z kompletnym ambulansem wykonawca musi przekazać | Spełnia tak/nie |
| 14.1 | - instrukcja obsługi urządzeń przedziału medycznego wraz z pokazaniem ich rozmieszczenia (rysunki, zdjęcia) |  |
| 14.2 | - karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |  |
| 14.3 | - karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne sprzętu medycznego zamontowanego w przedziale medycznym ambulansów |  |
| 14.4 | - schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu |  |
| 14.5 | - świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla oferowanego przedmiotu zamówienia (lub dokumenty równoważne); |  |
| 15. Defibrylator : (należy podać markę , model ) …………………………………………………………………………………………………… | Spełnia tak/nie |
| 15.1 | Producent.................................................. Nazwa, model/typ..................................... Kraj pochodzenia....................................... |  |
| 15.2 | Transportowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, stosowany przez zespoły ratownictwa medycznego |  |
| 15.3 | Przeznaczony dla dorosłych i dzieci |  |
| 15.3 | Ciężar aparatu w pełnej konfiguracji poniżej 10 kg |  |
| 15.4 | Odporny na wstrząsy i upadki |  |
| 15.2 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika |  |
| 15.3 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim ( dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) |  |
| 15.4 | Zasilanie akumulatorowe. Akumulatory wymienne, litowo-jonowe lub równoważne, ze zminimalizowanym efektem pamięci. , czas pracy na akumulatorze/akumulatorach min. 180 min.ciągłego monitorowania Ekg lub minimum 40 defibrylacji z maksymalną energią |  |
| 15.5 | Zasilanie defibrylatora oraz ładowanie akumulatora/akumulatorów w aparacie poprzez uchwyt karetkowy z instalacji 12V ambulansu. Dopuszcza się zewnętrzną ładowarkę do ładowania akumulatorów. |  |
| 15.6 | Akumulatory z możliwością doładowywania w aparacie bez konieczności pełnego rozładowywania |  |
| 15.7 | Defibrylacja dwufazowa: w trybie AED w trybie ręcznym, zakres regulacji energii do max. 360J; dostępne min. 18 poziomów regulacji energii przy defibrylacji zewnętrznej/kardiowersji |  |
| 15.8 | Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 8 sek. |  |
| 15.9 | Możliwość defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod |  |
| 15.10 | Automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych |  |
| 15.11 | Synchronizowana kardiowersja |  |
| 15.12 | Łyżki defibrylacyjne twarde dla dorosłych i dzieci zintegrowane, z kablem w komplecie |  |
| 15.13 | Ekran monitora kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 6,5'' |  |
| 15.14 | Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie |  |
| 15.15 | Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń i min. 30 zrzutów ekranowych ( monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, inne procedury) |  |
| 15.16 | Wbudowany rejestrator termiczny ekg na papier o szerokości min. 70 mm, szybkość wydruku 25mm/sek i 50mm/sek |  |
| 15.17 | Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją analizy i interpretacji słownej, z wydrukiem słownym oceny diagnostycznej, wyświetlaniem na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń ekg |  |
| 15.18 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń |  |
| 15.19 | Wzmocnienie zapisu ekg regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV |  |
| 15.20 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. Zakres regulacji prądu stymulacji min. 10-140 mA, zakres regulacji częstości impulsów min. 40-170 /min. |  |
| 15.21 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-240/min |  |
| 15.22 | Pełna obsługa defibrylacji (wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk EKG) z łyżek zewnętrznych i za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej, |  |
| 15.23 | Monitorowanie CO2 u pacjentów zaintubowanych, pomiar CO2 w strumieniu bocznym w technologii Microstream, w komplecie po 75 szt jednorazowych linii próbkujących ze złączem O2, (75 sztuk x 4 defibrylatory = łącznie 300 sztuk jednorazowych linii próbkujących) |  |
| 15.24 | Pełna funkcjonalność transmisji 12-odprowadzeniowego Ekg przez modem GSM |  |
| 15.25 | Alarmy częstości akcji serca |  |
| 15.26 | Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne do przezskórnej defibrylacji/kardiowersji – 1 komplet dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci |  |
| 15.27 | Kompletne wyposażenie z opakowaniem transportowym zabezpieczającym aparat przed uszkodzeniem, torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w ambulansie z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu |  |
| 15.28 | Certyfikowany uchwyt karetkowy z zasilaniem, spełniający wymagania normy:PN EN 1789 lub równoważnej. |  |
| 15.29 | Akumulator: 1 komplet/szt ( ilość uzależniona od ilości portów w urządzeniu) |  |
| 15.30 | Papier do rejestratora termicznego - 4 szt. |  |
| 15.31 | Kabel Ekg 12-odprowadzeniowy 1 szt. w komplecie |  |
| 15.32 | Kabel do stymulacji przeskórnej/ defibrylacji/kardiowersji 1 szt.w komplecie |  |
| 15.33 | Kabel Ekg 3-odprowadzeniowy 1 szt. w komplecie |  |
| 15.34 | Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaproponował defibrylatory, które będą mogły transmitować 12-odprowadzeniowe Ekg, kompatybilne z systemem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Systemem Rescue Net Medgate. Zaprogramowanie, uruchomienie i sprawdzenie działania defibrylatora i teletransmisji w aktualnie posiadanym przez Zamawiającego ww. systemie. Bezpłatne licencje na teletransmisję, nielimitowane czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisje danych z 12-odprowadzeniowego zapisu ekg przez dedykowany modem do wskazanych przez Zamawiającego podmiotów szpitalnych, w komplecie modem do transmisji danych współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty SIM operatora sieci komórkowej |  |
| 16. Deska ortopedyczna dla dorosłych: (należy podać markę , model ) …………………………………………………………………………………………………… | Spełnia tak/nie |
| 16.1 | - zbudowana z materiału trwałego, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji, |  |
| 16.2 | - zgodna z normą PN-EN 1865-1 lub równoważną |  |
| 16.3 | - liczne otwory wbudowane w obrys deski pozwalające na przenoszenie pacjentów oraz na zastosowanie różnych sposobów unieruchomienia za pomocą pasów mocujących, |  |
| 16.4 | - ścięte zakończenie od strony nóg, |  |
| 16.5 | - przenikliwa dla promieni X, |  |
| 16.6 | - 4 pasy mocujące do deski ortopedycznej, dwuczęściowe, z możliwością regulacji długości, zakończone metalowymi, obrotowymi karabińczykami, wielorazowego użytku, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, |  |
| 16.7 | - stabilizator głowy wielorazowego użytku, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji z mocowaniem do deski ortopedycznej (skład:podkładka pod głowę mocowania do deski, dwa klocki do stabilizacji bocznej z otworami na uszy, paski mocujące głowę, |  |
| 16.8 | - dopuszczalne obciążenie 159 kg, |  |
| 16.9 | - Wykonawca na etapie realizacji umowy oraz w okresie objętym gwarancją niezwłocznie dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzających spełnienie norm PN-EN 1865 lub równoważnej; |  |
| 17. Nosze główne (należy podać markę , model ) …………………………………………………………………………... | Spełnia tak/nie |
| 17.1 | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |
| 17.2 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |
| 17.3 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji |  |
| 17.4 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; |  |
| 17.5 | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej i ułożenia na wznak; |  |
| 17.6 | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |
| 17.7 | Wyposażone w materac z tworzywa sztucznego, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące z uchwytami umożliwiającym transport pacjenta na materacu. |  |
| 17.8 | Ze składanymi wzdłużnie lub poprzecznie poręczami bocznymi |  |
| 17.9 | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy , z dodatkowymi składanymi lub chowanymi rączkami bocznymi do przenoszenia osób o znacznej wadze tzw bariatryczny |  |
| 17.10 | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |
| 17.11 | Z możliwością montażu składanego wieszak na pojemniki z płynami infuzyjnymi |  |
| 17.12 | Waga noszy max 23 kg zgodna z wymogami aktualnej normy tj PN EN 1865-1:2010+A1:2015 lub normy równoważnej |  |
| 17.13 | Trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy |  |
| 17.14 | Z możliwością montażu dodatkowego zestawu pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej |  |
| 17.15 | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); | …………. |
| 17.16 | Wyposażone w składany statyw na płyny infuzyjne |  |
| 17.17 | Dodatkowy komplet pasów/uprzęży do przewożenia małych dzieci na noszach |  |
| 17.18 | - Wykonawca na etapie realizacji umowy oraz w okresie objętym gwarancją niezwłocznie dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzających spełnienie norm PN-EN 1865 lub równoważnej; |  |
| 18. TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH (należy podać markę , model ) …………………………………………………………………………………………………… | Spełnia tak/nie |
| 18.1 | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem |  |
| 18.2 | Transporter zabezpieczony przed niekontrolowanym złożeniem się podwozia wraz z noszami i swobodnym (bez kontroli) opadnięciem na lawetę w trakcie załadunku do ambulansu w przypadku gdy przednie kółka najazdowe nie opierają się na lawecie wyposażony w system szybkiego i łatwego łączenia noszy z transporterem |  |
| 18.3 | Regulacja wysokości w min siedmiu poziomach; |  |
| 18.4 | Odbojniki na goleniach chroniące transporter przed uszkodzeniem w trakcie załadunku do karetki |  |
| 18.5 | Wyposażony w 4 kółka jezdne i skrętne w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce |  |
| 18.6 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |
| 18.7 | Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne w zakresie 360 stopni, o średnicy powyżej 150 mm umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm; | ______ mm |
| 18.8 | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | _______ kg |
| 18.9 | Waga całego zestawu transportowego max.51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy tj PN EN 1865-1:2010+A1:2015 lub równoważnej (podać wagę transportera w kg) | _______ kg |
| 18.10 | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015 lub normy równoważnej |  |
| 18.11 | Wykonawca na etapie realizacji umowy oraz w okresie objętym gwarancją niezwłocznie dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzających spełnienie norm PN-EN 1865 lub równoważnej; |  |
| 19. Podstawa pod nosze główne (należy podać markę , model ) …………………………………………………………………………………………………… | Spełnia tak/nie |
| 19.1 | Podstawa pod nosze główne umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (minimum 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta, (UWAGA! Zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może być realizowane za pomocą linki). |  |
| 19.2 | Wykonawca na etapie realizacji umowy oraz w okresie objętym gwarancją niezwłocznie dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzających spełnienie norm PN-EN 1865 lub równoważnej; |  |
| 20. Defibrylator (należy podać markę , model ) …………………………………………………………………………………………………… | Spełnia tak/nie |
| 20.1 | Transportowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, stosowany przez zespoły ratownictwa medycznego |  |
| 20.2 | Przeznaczony dla dorosłych i dzieci |  |
| 20.3 | Ciężar aparatu w pełnej konfiguracji poniżej 10 kg |  |
| 20.4 | Odporny na wstrząsy i upadki |  |
| 20.5 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika |  |
| 20.6 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim ( dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) |  |
| 20.7 | Zasilanie akumulatorowe. Akumulatory wymienne, litowo-jonowe lub równoważne, ze zminimalizowanym efektem pamięci. , czas pracy na akumulatorze/akumulatorach min. 180 min.ciągłego monitorowania Ekg lub minimum 40 defibrylacji z maksymalną energią |  |
| 20.8 | Zasilanie defibrylatora oraz ładowanie akumulatora/akumulatorów w aparacie poprzez uchwyt karetkowy z instalacji 12V ambulansu. Dopuszcza się zewnętrzną ładowarkę do ładowania akumulatorów. |  |
| 20.9 | Akumulatory z możliwością doładowywania w aparacie bez konieczności pełnego rozładowywania |  |
| 20.10 | Defibrylacja dwufazowa: w trybie AED w trybie ręcznym, zakres regulacji energii do max. 360J; dostępne min. 18 poziomów regulacji energii przy defibrylacji zewnętrznej/kardiowersji |  |
| 20.11 | Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 8 sek. |  |
| 20.12 | Możliwość defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod |  |
| 20.13 | Automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych |  |
| 20.14 | Synchronizowana kardiowersja |  |
| 20.15 | Łyżki defibrylacyjne twarde dla dorosłych i dzieci zintegrowane, z kablem w komplecie |  |
| 20.16 | Ekran monitora kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 6,5'' |  |
| 20.17 | Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie |  |
| 20.18 | Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń i min. 30 zrzutów ekranowych ( monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, inne procedury) |  |
| 20.19 | Wbudowany rejestrator termiczny ekg na papier o szerokości min. 70 mm, szybkość wydruku 25mm/sek i 50mm/sek |  |
| 20.20 | Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją analizy i interpretacji słownej, z wydrukiem słownym oceny diagnostycznej, wyświetlaniem na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń ekg |  |
| 20.21 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń |  |
| 20.22 | Wzmocnienie zapisu ekg regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV |  |
| 20.23 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. Zakres regulacji prądu stymulacji min. 10-140 mA, zakres regulacji częstości impulsów min. 40-170 /min. |  |
| 20.24 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-240/min |  |
| 20.25 | Pełna obsługa defibrylacji (wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk EKG) z łyżek zewnętrznych i za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej, |  |
| 20.26 | Monitorowanie CO2 u pacjentów zaintubowanych, pomiar CO2 w strumieniu bocznym w technologii Microstream, w komplecie po 75 szt jednorazowych linii próbkujących ze złączem O2, (75 sztuk x 4 defibrylatory = łącznie 300 sztuk jednorazowych linii próbkujących) |  |
| 20.27 | Alarmy częstości akcji serca |  |
| 20.28 | Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne do przezskórnej defibrylacji/kardiowersji – 1 komplet dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci |  |
| 20.29 | Kompletne wyposażenie z opakowaniem transportowym zabezpieczającym aparat przed uszkodzeniem, torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w ambulansie z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu |  |
| 20.30 | Certyfikowany uchwyt karetkowy z zasilaniem, spełniający wymagania normy:PN EN 1789 |  |
| 20.31 | Akumulator: 1 komplet/szt ( ilość uzależniona od ilości portów w urządzeniu) |  |
| 20.32 | Papier do rejestratora termicznego - 4 szt. |  |
| 20.33 | Kabel Ekg 12-odprowadzeniowy 1 szt. w komplecie |  |
| 20.34 | Kabel do stymulacji przeskórnej/ defibrylacji/kardiowersji 1 szt.w komplecie |  |
| 20.35 | Kabel Ekg 3-odprowadzeniowy 1 szt. w komplecie |  |
| 20.36 | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN EN 1865-1:2010+A1:2015 i PN EN 1789+A2:2015 lub normy równoważnej |  |
| 21. Pompa infuzyjna strzykawkowa |  |
| 21.1 | Producent.............. Nazwa, model/typ.................... Kraj pochodzenia............................ |  |
| 21.2 | Przeznaczona do stosowania i zamocowania w ambulansie oraz poza nim |  |
| 21.3 | Do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci |  |
| 21.4 | Zasilanie 230 V AC, 50Hz oraz 12 V DC |  |
| 21.5 | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora |  |
| 21.6 | Akumulator wewnętrzny o podwyższonej trwałości, |  |
| 21.7 | Jednostrzykawkowa, objętościowa |  |
| 21.8 | Duży , kolorowy wyświetlacz dotykowy, na wyświetlaczu – nazwa leku, szybkość dawkowania, stan naładowania akumulatora, ustawiony próg alarmu okluzji |  |
| 21.9 | Proste oprogramowanie i obsługa |  |
| 21.10 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach, min.: - ng, µg, mg - na min, godz - mmol, mol |  |
| 21.11 | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji, |  |
| 21.12 | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej Bolus |  |
| 21.13 | Zmiana parametrów Bolusa bez wstrzymywania infuzji |  |
| 21.14 | Możliwość ustawienia parametrów podaży bolusa: - objętość/dawka - czas lub szybkość podaży |  |
| 21.15 | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawek |  |
| 21.16 | Strzykawki różnej objętości i różnych producentów |  |
| 21.17 | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów |  |
| 21.18 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego |  |
| 21.19 | System alarmów o regulowanej głośności |  |
| 21.20 | Rejestracja zdarzeń, do przeglądu w pompie |  |
| 21.21 | Biblioteka leków o pojemności min. 50 leków z możliwością modyfikacji |  |
| 21.22 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |
| 21.23 | W kompl. wszystkie elementy niezbędne do mocowania, ładowania i funkcjonowania pompy w ambulansie oraz poza nim |  |
| 21.24 | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN EN 1865-1:2010+A1:2015 i PN EN 1789+A2:2015 lub normy równoważnej |  |
| 21. Gwarancje: | Spełnia tak/nie |
| 21.1 | Gwarancja na pojazd bazowy – 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
| 21.2 | Gwarancja na zabudowę medyczną – 36 miesięcy. |  |
| 21.3 | Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące– koszt przeglądów eksploatacyjnych w okresie gwarancji w siedzibie zamawiającego pokrywa Zamawiający |  |

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu  potwierdzam spełnienie wymagań dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z powyższą tabelą określającą minimalne parametry przedmiotu zamówienia, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

Parametry techniczno- użytkowe ambulansów KRYTERIUM PUNKTOWANE

Tabela nr 2.

| l.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie Wykonawcy (TAK / NIE) | Ocena punktowa: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynia biegów automatyczna (w pełni automatyczna, hydrauliczna, min. 7 biegów do przodu + jeden bieg wsteczny. Zamawiający nie dopuszcza skrzyni tzw. mechanicznej zrobotyzowanej bądź zautomatyzowanej). | ___________ | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Pojemność silnika powyżej 2500 cm3 | ___________ | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 3 | Moc silnika powyżej 185 KM | ___________ | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) | ___________ | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Elektrycznie domykane lewe i prawe drzwi przesuwne (do zewnętrznego schowka i przedziału medycznego) – rozwiązanie fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego | ___________ | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
| Suma punktów: | __________ |

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu  potwierdzam spełnienie wymagań dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z powyższą tabelą określającą minimalne parametry przedmiotu zamówienia, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

Składając ofertę  na „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego  Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z Materiałami Informacyjnymi za następującym wynagrodzeniem:

Tabela nr 3.

| l.p. | Opis | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ambulans |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Transporter pod nosze |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Podstawa pod nosze |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Nosze główne |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Deska ortopedyczna dla dorosłych |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Defibrylator |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Pompa infuzyjna |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

................……..........dnia....................... 	   				....................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.