Zał. 2 do M.I. część 1
Zadanie Nr 1. Ambulanse sanitarne (2 szt) typ B lub C z wyposażeniem medycznym.
Tabela nr 1.
Lp.	Opis wymagań:
Wymagania zasadnicze:			Spełnia / tak/nie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych (pojazdy bazowe fabrycznie nowe o DMC max. 3,5 t po wykonaniu adaptacji na ambulanse drogowe za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane czyli aktualnej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej oraz aktualnych norm PN EN 1865-1:2010+A1:2015 dla sprzętu medycznego lub równoważnej) – zakończonej protokołami odbioru.
Ambulanse przeznaczone do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy tj. Wojewódzkie Pogotowie SP ZOZ w Lublinie, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Systemu Ratownictwa Medycznego.
Wyposażenie tj sprzęt medyczny opisany w tabeli poniżej spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 poz. 175),
Wymagania szczegółowe:
1. POJAZD BAZOWY:			Spełnia / tak/nie
1.1 Nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r.
Marka: (należy podać) ……………………………………………………………………………………..……..		Typ: (należy podać) ……………………………………………………………………………………..……..
Model: (należy podać) ……………………………………………………………………………………..……..		Wersja: (należy podać) ……………………………………………………………………………………..……..
2. NADWOZIE:			Spełnia / tak/nie
2.1	Typu „ furgon” podwyższony o wysokości i długości opisanej w SWZ , częściowo przeszklony, ze ścianą działową pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową.
2.2	Oddzielne 2 fotele w kabinie kierowcy z zagłówkami i podłokietnikami (minimum jeden podłokietnik przy każdym fotelu), tapicerka w kolorze ciemnym, łatwo zmywalna, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w przedziale kierowcy.
2.3	Fotel kierowcy regulowany.
2.4	Regulacja kolumny kierownicy w min. dwóch płaszczyznach.
2.5	Sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierującego pojazdem.
2.6	Drzwi boczne prawe przesuwane - przeszklone, z szybą odsuwaną z zabezpieczeniem otwarcia szyby z zewnątrz , ze stopniem wewnętrznym.
2.8	Drzwi boczne lewe - przesuwne (nieoszklone) do zewnętrznego schowka
2.9	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o minimum 260 stopni z systemem blokowania przy otwarciu.
2.10	Światła awaryjne, zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu.
2.11	Stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka.
2.12	Centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem (2 szt. pilotów + 2 szt. kluczyków)
2.13	Kolor nadwozia: żółty (RAL: 1016 lub 1026) – kolor fabryczny producenta pojazdu.
2.14	Szyby boczne kabiny kierowcy sterowane elektrycznie.
2.15	Lusterka zewnętrzne: dzielone, podgrzewane, sterowane elektrycznie.
2.16	Sygnalizacja w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek drzwi.
2.17	- Światła przeciwmgielne / - Światła do jazdy dziennej z przodu pojazdu, homologowane.
2.18	Kamera cofania – dopuszcza się montaż kamery na etapie adaptacji na ambulans. Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości
3. SILNIK:			Spełnia tak/nie
3.1	Z zapłonem samoczynnym – turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO 6 / EURO VI (lub równoważnej) zgodnie z obowiązującymi przepisami
3.2	Elektroniczny system aktywnego serwisowania.
3.3	Grzałka w bloku (układzie chłodzenia) silnika zasilana z sieci o napięciu 230 V.
3.4	Moc silnika minimum 160 KM, pojemność skokowa silnika minimum 2000 cm3 moment obrotowy min. 380 Nm. spełniający pozostałe wymagania
4. TRAKCJA:			Spełnia tak/nie
4.1	Skrzynia biegów manualna lub automatyczna (w pełni automatyczna, hydrauliczna) - parametr punktowany. Skrzynia automatyczna min. 7 biegów do przodu + jeden bieg wsteczny. Zamawiający nie dopuszcza skrzyni tzw. mechanicznej zrobotyzowanej bądź zautomatyzowanej.
4.2	Napęd: na oś przednią lub tylną
4.3	System zapobiegania poślizgowi kół w trakcie ruszania
4.4	System ESP (Electronic Stability Control)
5. HAMULCE:			Spełnia tak/nie
5.1	System antypoślizgowy ABS
5.2	Tarcze hamulcowe przód i tył
5.3	Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania,
5.4	System wspomagania ruszania „pod górę” - wymagany w przypadku zaproponowania pojazdu z manualną skrzynią biegów. W przypadku zaoferowania automatycznej skrzyni biegów pkt 5.4 NIE DOTYCZY.
5.5	Trzecie światło hamowania.
6. KOŁA I OGUMIENIE:			Spełnia tak/nie
6.1	- pojazd na kołach letnich z kołem zapasowym lub z zestawem naprawczym zamiast koła zapasowego.
6.2	- dodatkowy kpl. czterech kół zimowych (opona, felga, czujnik ciśnienia)
7. UKŁAD KIEROWNICZY:			Spełnia tak/nie
7.1	Wspomaganie układu kierowniczego
8. ZAWIESZENIE:			Spełnia tak/nie
8.1	Zamawiający wymaga by oferowane zawieszenie było fabryczne, tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu, z zastosowaniem sprężyn, resorów, ze stabilizatorem osi przedniej i tylnej, wzmocnione
9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:			Spełnia tak/nie
9.1	Wzmocniony alternator o wydajności minimum 200 A (zastosowany alternator nie musi pochodzić z produkcji fabrycznej pojazdu bazowego)
10. WYPOSAŻENIE:			Spełnia tak/nie
10.1	Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierującego pojazdem i pasażera
10.2	Zbiornik paliwa minimum – 70 l
10.3	dywaniki gumowe w kabinie kierowcy – 1 kpl,
10.4	gaśnica przeciw pożarowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kpl. narzędzi do zmiany koła (lewarek, klucz, itd.)
10.5	Radioodtwarzacz z bluetooth w kabinie kierowcy (może być montowany na etapie adaptacji).
11. NADWOZIE:			Spełnia tak/nie
11.1	Dopuszczalna masa całkowita (DCM) do max 3,5t. DCM pojazdu skompletowanego nie może przekroczyć 3,5 tony, wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i techniczne oraz masę osób.
11.2	Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 wykonanych z folii: a) typu 3 ,barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3, barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3, barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) * z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 * oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 * po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub “P” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji) / Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych oznakowań ani elementów graficznych poza wymienionymi w SWZ.
11.3	Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu o wysokości znaków min. 22 cm.
11.4	Wzór graficzny systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” na dachu, z tyłu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm.
11.5	Logo zamawiającego umieszczone po bokach pojazdu ( po ustaleniach podczas realizacji)
11.6	Dodatkowe emblematy „P” lub „S” po bokach i z tyłu pojazdu – do uzgodnienia po podpisaniu umowy
11.7	przystosowane do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej, plus jedna osoba w pozycji leżącej na noszach,
11.8	Przedział kierującego ambulansem powinien być wyposażony w panel sterujący: / - informujący o działaniu bądź nie reflektorów zewnętrznych, / - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z uwagi na podłączone zasilanie 230V, / - informujący o poziomie naładowania akumulatorów bazowego i dodatkowego,
11.9	Izolacja termiczna i akustyczna przedziału medycznego,
11.10	Szyby przedziału medycznego zmatowione lub oklejone folią matową do 2/3 wysokości,
11.11	Zintegrowana z dachem sygnalizacja świetlna typu LED koloru niebieskiego zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza lampy typu „kogut”
11.12	Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typ LED z przodu na wysokości pasa przedniego, dwie niebieskie lampy pulsacyjne typ LED na błotnikach przednich
11.13	Urządzenie wydające modulowany sygnał dźwiękowy o dopuszczalnej mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz do wydawania komunikatów głosem + dodatkowe sygnały awaryjne – pneumatyczne + dodatkowe sygnały elektryczne tzw. niskotonowe o mocy min. 150 wat
11.14	Reflektory zewnętrzne typu LED z trzech stron pojazdu (boki i tył), ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, po dwa z każdej strony z możliwością włączania i wyłączania z kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego. Dodatkowe światła pozycyjne.
11.15	Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia system dogrzewania przedziału ładunkowego o mocy min. 5.0 kW, - tzw. niezależne ogrzewanie powietrzne
11.16	Zespół 2 akumulatorów (akumulator samochodu bazowego fabryczny o pojemności min. 90Ah, akumulator przedziału medycznego – AGM montowany na etapie adaptacji na ambulans o pojemności min. 90 Ah); / z automatyczną ładowarką umożliwiający jednoczesne ładowanie akumulatorów na postoju po podłączeniu do sieci 230 V wraz z separatorem obu akumulatorów, który uniemożliwia rozładowanie się akumulatora rozruchowego pojazdu.
11.17	Instalacja elektryczna 230 V umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie oraz min. 3 gniazda poboru prądu na ścianie lewej
11.18	Układ zasilania 230 V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
11.19	Minimum 5 (pięć) gniazd poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych znajdujących się w ambulansie. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem wyposażone we wtyki
11.20	Umocowanie odpowiedniego schematu rozmieszczenia poszczególnych bezpieczników i przekaźników sterujących na obudowie skrzynki sterującej lub na ścianie tylnej kabiny kierowcy.
11.21	2 przewody zasilania zewnętrznego 230 V o długości min. 10 m z wtykami spełniającymi normę IP 44 (lub normę równoważną)
11.22	Przetwornica napięcia 12V/230V o mocy minimum 3,0 kW (czysty sinus), nie zakłócająca pracy urządzeń elektronicznych; wszystkie gniazda 230 V na ścianie lewej mają mieć możliwość zasilania z przetwornicy; moc przetwornicy o takich parametrach ze względu na drukarki posiadane przez Zamawiającego
12. ŁĄCZNOŚĆ:			Spełnia tak/nie
12.1	Instalacja zasilająca radiotelefon 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończona bezpiecznikiem i wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600,
12.2	Zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f = 168-170 Mhz z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończonym wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600 ,
12.3.	Zamocowana na dachu ambulansu antena GPS (przeznaczona do współpracy z radiotelefonem Motorola DM 4600) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600 (wtyk SMA męski)
12.4.	Zainstalowany w przedziale medycznym głośnik z wyłącznikiem (przy głośniku) z instalacją doprowadzoną do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończoną wtykiem akcesoryjnym kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600,
12.5.	Instalacja zasilająca do stacji dokującej 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona gniazdem 12V typu zapalniczkowego
12.6.	Zamocowana na dachu ambulansu antena GSM (zabezpieczona przed złamaniem) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją (wtyk SMA męski) – wtyk oznakowany GSM
12.7	Zamocowana na dachu ambulansu antena GPS z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją (wtyk SMA męski) – wtyk oznakowany GPS
12.8	Instalacja zasilająca moduł TELTONIKA FM3300 doprowadzona do miejsca montażu modułu wskazanego przez zamawiającego zabezpieczona bezpiecznikiem i zakończona gniazdem typu Molex 6pin Mini-Fit. Do gniazda należy podłączyć zasilanie 12V, sygnał pomiaru napięcia za zapłonem oraz sygnał pomiaru napięcia na „kogucie” świetlnym. Dodatkowo należy dostarczyć wtyk do zastosowanego gniazda wraz z konektorami oraz schemat podłączeń przewodów w gnieździe.
12.9	Zamocowana na dachu ambulansu antena GSM (zabezpieczona przed złamaniem) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu TELTONIKA FM3300 wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z modułem (wtyk SMA męski) – wtyk oznakowany GSM
12.10	Zamocowana na podszybiu antena GPS (przeznaczona do współpracy z modułem TELTONIKA FM3300 z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem MCX kompatybilnym z modułem TELTONIKA FM3300
12.11	Miejsce w przedziale medycznym – do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy do mocowania drukarki Brother HL-1222WE wraz z doprowadzonym zasilaniem 230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończone gniazdem (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności) – montaż drukarek po stronie Zamawiającego.
12.12	Doprowadzenie przewodu USB do drukarki od miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończonego odpowiednimi wtykami
12.13	zasilanie do radiotelefonu, modułu TELTONIKA, stacji dokującej doprowadzone bezpośrednio z akumulatora samochodu
12.14	zamawiający dopuszcza zastosowanie anten dachowych podwójnych GPS/GSM
12.15	tablet, drukarka, moduł teltonika po stronie Zamawiającego; / stacja dokująca, instalacja elektryczno-logiczna, anteny dachowe, uchwyt do stacji dokującej po stronie Wykonawcy.
13. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY			Spełnia tak/nie
13.1	Minimalne wymiary przedziału medycznego: / - długość przedziału medycznego minimum 3200 mm, / - szerokość przedziału medycznego minimum 1730 mm, / - wysokość przedziału medycznego minimum 1850 mm.
13.2	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca oddzielenie obu przedziałów oraz komunikację głosową pomiędzy personelem medycznym a kierującym ambulansem – przegroda z drzwiami zapewniającymi bezproblemowe przejście pomiędzy przedziałami– spełniającymi normę PN EN 1789 + A2 lub równoważną.
13.3	Przy przegrodzie zespół szafek z miejscami mocowania walizki lub torby medycznej wyjmowane do wewnątrz przedziału medycznego z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, zabudowa ściany działowej nie powinna ograniczać wejścia do przedziału pacjenta) – ostateczna wersja zabudowy przedziału pacjenta do uzgodnienia po podpisaniu umowy
13.4	Przy przegrodzie fotel u wezgłowia noszy z podnoszonym siedziskiem do pionu, do przewozu 1 osoby w pozycji siedzącej z możliwością przesuwu (fotel u wezgłowia noszy ma być wyposażony w przesuw dostępny w dowolnym momencie oraz nie wymagający użycia narzędzi).
13.5	Przy prawej ścianie fotel obrotowy z regulowanym kątem oparcia pod plecami oraz z podnoszonym siedziskiem do pionu z możliwością przesuwu fotela wzdłuż osi pojazdu, siedzisko fotela powinno być zamontowane na wysokości od 40cm do 50 cm od podłogi umożliwiające stabilne postawienie nóg na podłodze przez osobę dorosłą.
13.6	Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
13.7	Przy ścianie bocznej zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych (2 duże w schowku i 2 małe) wraz z uchwytami innego sprzętu medycznego – miejsce montażu 2 butli małych w uzgodnieniu z Zamawiającym.
13.8	Schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienie kończyn, miednicy, kręgosłupa).
13.9	Szafka na leki z zamknięciem uniemożliwiającym samoczynne otwarcie w czasie jazdy – szafka z zamkiem szyfrowym.
13.10	Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki ( o minimalnych wym. Wys.-58 cm, szer.- 51 cm i gł.- 26 cm) wraz z ich mocowaniem – zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków – umiejscowienie, koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy.
13.11	Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, odporne na środki myjąco – odkażające bez ostrych krawędzi w kolorze białym.
13.12	Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków, wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy głównych.
13.13	Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20 krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym.
13.14	Uchwyt sufitowy dla personelu – wzdłuż noszy oraz przy przegrodzie
13.15	Na ścianie lewej, szyny wraz z czterema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ciśnieniomierz/ładowarka . Panele mają mieć możliwość demontażu oraz przesuwu wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczania ww. sprzętu wg uznania Zamawiającego. / Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. / Na jednym adapterze(panelu) zamontowana szyna typu „modura” o długości min.30 cm.
13.16	Miejsce mocowania ssaka akumulatorowo-sieciowego.
13.17	Miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego. (będącego na wyposażeniu Zamawiającego) – miejsce mocowania w schowku zewnętrznym za lewymi drzwiami przesuwnymi. Zamawiający posiada krzesełka Medirol Rolman.
13.18	Miejsce mocowania noszy podbierających.
13.19	Miejsce mocowania deski ortopedycznej.
13.20	Miejsce mocowania materaca próżniowego (wymiary schowka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy)
13.21	Sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min. 3 szt.).
13.22	Centralna instalacja tlenowa z min 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej (2 na ścianie bocznej, 1 na suficie).
13.23	Energooszczędne światło typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punkty świetlne, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, min. 2 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie umożliwiający bezpieczną obsługę pacjenta.
13.24	Pojemnik do ogrzewania płynów infuzyjnych (termobox) stanowiący element zabudowy wyposażony w termoregulator.
13.25	Butle tlenowe 10 l. szt. 2 z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
13.26	Butle tlenowe 2,7 l. szt.2 z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, z regulacją przepływu tlenu. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
13.27	Zamontowany panel sterujący informujący o temp. w przedziale i na zewnątrz, z funkcją zegara, kalendarza (dzień – miesiąc – rok), temp. w termoboxie, zarządzający system ogrzewaniem przedziału, klimatyzacji oraz z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury – panel z wysokokontrastowym wyświetlaczem typu touchscreen – dotykowy. Możliwość sterowania panelem dotykowym w kabinie kierowcy funkcjami zabudowy przedziału medycznego.
13.28	Miejsce do umocowania min 3 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe.
13.29	Uchwyt służący personelowi lub pacjentom w trakcie wsiadania/wysiadania z ambulansu przy drzwiach bocznych i tylnych
13.30	Ogrzewanie postojowe z sieci 230V – jako dodatkowy podgrzewacz przedziału medycznego o mocy min. 2100 W – zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób aby wylot ogrzanego powietrza był skierowany do środka przedziału.
13.31	Dodatkowa gaśnica wraz z mocowaniem w przedziale medycznym. Zamawiający dopuszcza gaśnicę nie będącą wyposażeniem fabrycznym pojazdu.
13.32	Miejsce montażu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
13.33	Klimatyzacja przedziału medycznego poprzez dodatkowy parownik z możliwością ustawienia odrębnej temperatury niż w przedziale kierowcy
13.34	Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodząca silnik z zaworem odcinającym
13.35	Instalacja próżniowa z regulacją siły ssania oraz manometrem podciśnienia. / Zestaw musi zawierać: słój z tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji o poj. Min. 1 l. z zaworem antyprzelewowym z możliwością szybkiego demontażu w celu wymiany, przewód ssący silikonowy o dł. min. 1,5 m zakończony łącznikiem do cewników.
14. Wraz z kompletnym ambulansem wykonawca musi przekazać			Spełnia tak/nie
14.1	- instrukcja obsługi urządzeń przedziału medycznego wraz z pokazaniem ich rozmieszczenia (rysunki, zdjęcia)
14.2	- karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego
14.3	- karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne sprzętu medycznego zamontowanego w przedziale medycznym ambulansów
14.4	- schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu
14.5	- świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla oferowanego przedmiotu zamówienia (lub dokumenty równoważne);
15. Defibrylator : (należy podać markę , model ) / ……………………………………………………………………………………………………			Spełnia tak/nie
15.1	Producent.................................................. / Nazwa, model/typ..................................... / Kraj pochodzenia.......................................
15.2	Transportowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, stosowany przez zespoły ratownictwa medycznego
15.3	Przeznaczony dla dorosłych i dzieci
15.4	Ciężar aparatu w pełnej konfiguracji poniżej 10 kg
15.5	Odporny na wstrząsy i upadki
15.6	Codzienny autotest bez udziału użytkownika
15.7	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim ( dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)
15.8	Zasilanie akumulatorowe. Akumulatory wymienne, litowo-jonowe lub równoważne, ze zminimalizowanym efektem pamięci. , czas pracy na akumulatorze/akumulatorach min. 180 min.ciągłego monitorowania Ekg lub minimum 40 defibrylacji z maksymalną energią
15.9	Zasilanie defibrylatora oraz ładowanie akumulatora/akumulatorów w aparacie poprzez uchwyt karetkowy z instalacji 12V ambulansu. Dopuszcza się zewnętrzną ładowarkę do ładowania akumulatorów.
15.10	Akumulatory z możliwością doładowywania w aparacie bez konieczności pełnego rozładowywania
15.11	Defibrylacja dwufazowa: / w trybie AED / w trybie ręcznym, / zakres regulacji energii do max. 360J; dostępne min. 18 poziomów regulacji energii przy defibrylacji zewnętrznej/kardiowersji
15.12	Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 8 sek.
15.13	Możliwość defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod
15.14	Automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych
15.15	Synchronizowana kardiowersja
15.16	Łyżki defibrylacyjne twarde dla dorosłych i dzieci zintegrowane, z kablem w komplecie
15.17	Ekran monitora kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 6,5''
15.18	Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie
15.19	Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń i min. 30 zrzutów ekranowych ( monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, inne procedury)
15.20	Wbudowany rejestrator termiczny ekg na papier o szerokości min. 70 mm, szybkość wydruku 25mm/sek i 50mm/sek
15.21	Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją analizy i interpretacji słownej, z wydrukiem słownym oceny diagnostycznej, wyświetlaniem na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń ekg
15.22	Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń
15.23	Wzmocnienie zapisu ekg regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV
15.24	Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. Zakres regulacji prądu stymulacji min. 10-140 mA, zakres regulacji częstości impulsów min. 40-170 /min.
15.25	Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-240/min
15.26	Pełna obsługa defibrylacji (wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk EKG) z łyżek zewnętrznych i za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej,
15.27	Monitorowanie CO2 u pacjentów zaintubowanych, pomiar CO2 w strumieniu bocznym w technologii Microstream, w komplecie po 75 szt jednorazowych linii próbkujących ze złączem O2, (75 sztuk x 4 defibrylatory = łącznie 300 sztuk jednorazowych linii próbkujących)
15.28	Pełna funkcjonalność transmisji 12-odprowadzeniowego Ekg przez modem GSM
15.29	Alarmy częstości akcji serca
15.30	Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne do przezskórnej defibrylacji/kardiowersji – 1 komplet dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci
15.31	Kompletne wyposażenie z opakowaniem transportowym zabezpieczającym aparat przed uszkodzeniem, torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w ambulansie z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu
15.32	Certyfikowany uchwyt karetkowy z zasilaniem, spełniający wymagania normy:PN EN 1789 lub równoważnej.
15.33	Akumulator: 1 komplet/szt ( ilość uzależniona od ilości portów w urządzeniu)
15.34	Papier do rejestratora termicznego - 4 szt.
15.35	Kabel Ekg 12-odprowadzeniowy 1 szt. w komplecie
15.36	Kabel do stymulacji przeskórnej/ defibrylacji/kardiowersji 1 szt.w komplecie
15.37	Kabel Ekg 3-odprowadzeniowy 1 szt. w komplecie
15.38	Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaproponował defibrylatory, które będą mogły transmitować 12-odprowadzeniowe Ekg, kompatybilne z systemem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Systemem Rescue Net Medgate. Zaprogramowanie, uruchomienie i sprawdzenie działania defibrylatora i teletransmisji w aktualnie posiadanym przez Zamawiającego ww. systemie. / Bezpłatne licencje na teletransmisję, nielimitowane czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisje danych z 12-odprowadzeniowego zapisu ekg przez dedykowany modem do wskazanych przez Zamawiającego podmiotów szpitalnych, w komplecie modem do transmisji danych współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty SIM operatora sieci komórkowej
16. Deska ortopedyczna dla dorosłych: (należy podać markę , model ) / ……………………………………………………………………………………………………			Spełnia tak/nie
16.1	- zbudowana z materiału trwałego, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji,
16.2	- zgodna z normą PN-EN 1865-1 lub równoważną
16.3	- liczne otwory wbudowane w obrys deski pozwalające na przenoszenie pacjentów oraz na zastosowanie różnych sposobów unieruchomienia za pomocą pasów mocujących,
16.4	- ścięte zakończenie od strony nóg,
16.5	- przenikliwa dla promieni X,
16.6	- 4 pasy mocujące do deski ortopedycznej, dwuczęściowe, z możliwością regulacji długości, zakończone metalowymi, obrotowymi karabińczykami, wielorazowego użytku, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji,
16.7	- stabilizator głowy wielorazowego użytku, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji z mocowaniem do deski ortopedycznej (skład:podkładka pod głowę mocowania do deski, dwa klocki do stabilizacji bocznej z otworami na uszy, paski mocujące głowę,
16.8	- dopuszczalne obciążenie 159 kg,
16.9	- Wykonawca na etapie realizacji umowy oraz w okresie objętym gwarancją niezwłocznie dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzających spełnienie norm PN-EN 1865 lub równoważnej;
17. Nosze główne (należy podać markę , model ) / …………………………………………………………………………...			Spełnia tak/nie
17.1	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
17.2	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
17.3	Przystosowane do prowadzenia reanimacji
17.4	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni;
17.5	Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej i ułożenia na wznak;
17.6	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
17.7	Wyposażone w materac z tworzywa sztucznego, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące z uchwytami umożliwiającym transport pacjenta na materacu.
17.8	Ze składanymi wzdłużnie lub poprzecznie poręczami bocznymi
17.9	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy , z dodatkowymi składanymi lub chowanymi rączkami bocznymi do przenoszenia osób o znacznej wadze tzw bariatryczny
17.10	Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
17.11	Z możliwością montażu składanego wieszak na pojemniki z płynami infuzyjnymi
17.12	Waga noszy max 23 kg zgodna z wymogami aktualnej normy tj PN EN 1865-1:2010+A1:2015 lub normy równoważnej
17.13	Trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy
17.14	Z możliwością montażu dodatkowego zestawu pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej
17.15	Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg);		………….
17.16	Wyposażone w składany statyw na płyny infuzyjne
17.17	Dodatkowy komplet pasów/uprzęży do przewożenia małych dzieci na noszach
17.18	- Wykonawca na etapie realizacji umowy oraz w okresie objętym gwarancją niezwłocznie dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzających spełnienie norm PN-EN 1865 lub równoważnej;
18. TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH (należy podać markę , model ) / ……………………………………………………………………………………………………			Spełnia tak/nie
18.1	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem
18.2	Transporter zabezpieczony przed niekontrolowanym złożeniem się podwozia wraz z noszami i swobodnym (bez kontroli) opadnięciem na lawetę w trakcie załadunku do ambulansu w przypadku gdy przednie kółka najazdowe nie opierają się na lawecie wyposażony w system szybkiego i łatwego łączenia noszy z transporterem
18.3	Regulacja wysokości w min siedmiu poziomach;
18.4	Odbojniki na goleniach chroniące transporter przed uszkodzeniem w trakcie załadunku do karetki
18.5	Wyposażony w 4 kółka jezdne i skrętne w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce
18.6	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
18.7	Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne w zakresie 360 stopni, o średnicy powyżej 150 mm umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm;		______ mm
18.8	Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);		_______ kg
18.9	Waga całego zestawu transportowego max.51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy tj PN EN 1865-1:2010+A1:2015 lub równoważnej (podać wagę transportera w kg)		_______ kg
18.10	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015 lub normy równoważnej
18.11	Wykonawca na etapie realizacji umowy oraz w okresie objętym gwarancją niezwłocznie dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzających spełnienie norm PN-EN 1865 lub równoważnej;
19. Podstawa pod nosze główne (należy podać markę , model ) / ……………………………………………………………………………………………………			Spełnia tak/nie
19.1	Podstawa pod nosze główne umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (minimum 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta, (UWAGA! Zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może być realizowane za pomocą linki).
19.2	Wykonawca na etapie realizacji umowy oraz w okresie objętym gwarancją niezwłocznie dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzających spełnienie norm PN-EN 1865 lub równoważnej;
20. Pompa infuzyjna strzykawkowa
20.1	Producent.............. / Nazwa, model/typ.................... / Kraj pochodzenia............................
20.2	Przeznaczona do stosowania i zamocowania w ambulansie oraz poza nim
20.3	Do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci
20.4	Zasilanie 230 V AC, 50Hz oraz 12 V DC
20.5	Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora
20.6	Akumulator wewnętrzny o podwyższonej trwałości,
20.7	Jednostrzykawkowa, objętościowa
20.8	Duży , kolorowy wyświetlacz dotykowy, na wyświetlaczu – nazwa leku, szybkość dawkowania, stan naładowania akumulatora, ustawiony próg alarmu okluzji
20.9	Proste oprogramowanie i obsługa
20.10	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach, min.: / - ng, µg, mg / - na min, godz / - mmol, mol
20.11	Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji,
20.12	Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej Bolus
20.13	Zmiana parametrów Bolusa bez wstrzymywania infuzji
20.14	Możliwość ustawienia parametrów podaży bolusa: / - objętość/dawka / - czas lub szybkość podaży
20.15	Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawek
20.16	Strzykawki różnej objętości i różnych producentów
20.17	Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów
20.18	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego
20.19	System alarmów o regulowanej głośności
20.20	Rejestracja zdarzeń, do przeglądu w pompie
20.21	Biblioteka leków o pojemności min. 50 leków z możliwością modyfikacji
20.22	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim
20.23	W kompl. wszystkie elementy niezbędne do mocowania, ładowania i funkcjonowania pompy w ambulansie oraz poza nim
20.24	Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN EN 1865-1:2010+A1:2015 i PN EN 1789+A2:2015 lub normy równoważnej
21. Gwarancje:			Spełnia tak/nie
21.1	Gwarancja na pojazd bazowy – 24 miesiące bez limitu kilometrów.
21.2	Gwarancja na zabudowę medyczną – 36 miesięcy.
21.3	Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące– koszt przeglądów eksploatacyjnych w okresie gwarancji w siedzibie zamawiającego pokrywa Zamawiający

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu potwierdzam spełnienie wymagań dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z powyższą tabelą określającą minimalne parametry przedmiotu zamówienia, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.
Parametry techniczno- użytkowe ambulansów KRYTERIUM PUNKTOWANE

Tabela nr 2.
l.p.	Parametry oceniane	Oświadczenie Wykonawcy / (TAK / NIE)	Ocena punktowa:
1	Skrzynia biegów automatyczna (w pełni automatyczna, hydrauliczna, min. 7 biegów do przodu + jeden bieg wsteczny. Zamawiający nie dopuszcza skrzyni tzw. mechanicznej zrobotyzowanej bądź zautomatyzowanej).	___________	Tak – 15 pkt / Nie – 0 pkt
2	Pojemność silnika powyżej 2500 cm3	___________	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
3	Moc silnika powyżej 185 KM	___________	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
4	Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)	___________	Tak – 2 pkt / Nie – 0 pkt
5	Elektrycznie domykane lewe i prawe drzwi przesuwne (do zewnętrznego schowka i przedziału medycznego) – rozwiązanie fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego	___________	Tak – 3 pkt / Nie – 0 pkt
Suma punktów:			__________

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu potwierdzam spełnienie wymagań dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z powyższą tabelą określającą minimalne parametry przedmiotu zamówienia, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

Składając ofertę na „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z Materiałami Informacyjnymi za następującym wynagrodzeniem:

Tabela nr 3.
l.p.	Opis	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto	Stawka podatku Vat	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1	Ambulans		2
2	Transporter pod nosze		2
3	Podstawa pod nosze		2
4	Nosze główne		2
5	Deska ortopedyczna dla dorosłych		2
6	Defibrylator		2
7	Pompa infuzyjna		2
RAZEM:

................……..........dnia.......................	....................................................................................
   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.